一、蛋白快速湿转系统（1 套）

用于蛋白凝胶快速转膜实验，操作简单安全，设备运行稳定。带液晶显示与报警提示，支持不少于两个转膜槽设计，通道间独立，可运行≥2个独立的转膜程序，可同时完成4块小型胶或2块中型胶；5-10 分钟即可完成批量凝胶转印，转膜试剂无需添加醇类。

二、荧光显微镜系统（1 套，含成像相机）

用于生物样品显微观察与荧光成像拍摄。支持ECO节能和LIM光强管理功能，可升级计算机XYZRLCC全面控制，支持多种观察模式（明场、荧光、相差、暗场等），三目镜筒可直接接相机拍照；30度铰链式三目观察筒，50/50分光，眼点高度可调，瞳距调节46—78mm；内置一体内倾式≥六孔位编码型物镜转盘，手动切换时软件亦可自动编码识别倍率；荧光系统单层≥6孔位激发转换器，长寿明高功率全光谱灯箱≥5万小时免维护，可满足 DAPI、FITC、TRITC 等常规荧光染色观察；配套科研级彩色成像相机，芯片尺寸≥4/3"；像素：≥1000万；分辨率：≥3792×2824，支持自动 / 手动曝光与白平衡调节，曝光时间：50微秒≤t≤120秒，可采集高质量实验图片。

三、纯水超纯水一体机（1 台）

以市政自来水为进水，进水电导率最高可允许到2000us/cm，同时产出纯水与超纯水，满足各类科研实验用水。纯化柱采用≥3支独立纯化柱设计，双级反渗透节水设计，反渗透膜无损状态下截留率≥99.5%，系统可自动识别耗材状态；配备多通道水质在线监测，内置防结垢设计连续电去离子（EDI）模块，实时显示多项水质指标，超标自动报警；带 TOC 总有机碳检测，内置内置185/254nm双波长紫外灯；支持触屏操作，取水臂使用灵活；具备智能休眠唤醒，可手机 / 电脑远程查看设备运行、接收报警提醒，支持远程故障诊断。

四、微孔板化学发光检测仪（1 台）

用于 96 孔板化学发光检测，波长范围：280-630nm，灵敏度：≤10 amol ATP或≤20 zmol荧光素酶，动态范围：≥7数量级，孔间干扰低于10-5。可增配2个原位自动进样器，10-100μl，步进1μl，喷气式进样。配套专业实验软件，支持动力学、重复扫描等多种检测模式，可实时查看检测过程，自动保存实验方案；可加装自动进样装置，满足加样检测需求。
