1、 血液透析机
用途：该产品临床适用于对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。
技术参数：
1) 治疗模式：用于血液透析治疗，具有血液透析、序贯透析、单纯超滤、单针透析，适用各种配方透析液。
2) 血流量调节范围:40mL/min～600mL/min,可实时显示有效血流量。
3) 肝素泵：流速范围：0.1~10mL/h，并有大剂量追加功能。
4) 动脉压监测范围: -280mmHg～+280mmHg，跨膜压监测范围: -50mmHg～+500mmHg。
5) 超滤率：0～4000ml/h，精确度：±1%。
6) 透析液流速：可调, 具备透析液流速自动匹配功能，可根据有效血流量实时自动调整透析液流速。
7) 超滤系统：采用平衡腔加脱水泵平衡与超滤控制系统。
8) 液位检测方式：采用静脉壶液面探测器的设备，可检验出静脉壶内的血液高度低于探测器下端的状态，防止静脉壶走空，具有静脉壶液位下降报警。
9) 具备压力恒定测试功能：治疗过程中定时自动进行测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全。
10) 具备在线清除率监测，可实时持续监测尿素清除率（K），透析剂量（Kt /V）。
2、 自动腹膜透析机
用途：该产品临床适用于对慢性肾功能衰竭患者进行腹膜透析治疗。
技术参数：
1）治疗模式：适合所有APD治疗模式
2）流量控制精度：±3%
3）目标精确度：±5ml
4）透析液温度控制精度：±2℃
5）智能检测设备接入功能：数据自动上传远程平台，提供预警功能，便于临床一体化管理
6）安全：具有多种安全保护措施
7） 处方设置方式：远程下载以及本机修改等获取
3、微波消融系统：
1. 适用范围：对于肿瘤进行微波消融手术治疗。
2.工作频率：2450MHz±20MHz
3.输出功率：0-120W，连续可调
4.治疗时间：最长治疗时间范围0-30 min，累计治疗时间、单次治疗时间显示；单次治疗时间支持正计时和倒计时切换，并可设置单次治疗默认时间，便于手术操作；累计治疗次数显示，便于手术记录及数据分析
4、脉冲治疗仪：
1.适用范围：用于肿瘤不可逆电穿孔消融手术治疗。
2.工作频率：220 V，≤60 Hz
3.输出功率：≤500 VA
4.脉冲幅值：±500V~±3000V，步进50 V，±10%
5.工作模式：连续运行
5、血细胞形态分析系统：
1.适用范围：供医疗机构对血液细胞进行可视化观察、形态描述以及分类计数，并完成存档。
2.上传样本
查看样本信息列表、筛选、查询、导出和样本打印信息功能。
3.分类审核：
支持进行样本分类审核和样本编辑，分类审核功能包括查看功能、图像处理功能、显示修改内容功能、类别编辑功能、提交和完成审核功能； 支持编辑、预览、打印诊断报告。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]6、便携式彩色多普勒超声系统
用途：新生儿床旁超声检查，用于颅脑、心脏、腹腔脏器的实时超声诊断，对早产儿、危重新生儿无需转运即可完成床旁影像学评估。 
基本参数：
支持 B/M/PW/ 彩色多普勒成像模式，探头频率覆盖 3~12MHz，图像灰阶≥256 级，支持≥1000 幅图像本地存储。
屏幕大于15寸
支持空间复合成像，且支持自动图像优化
支持造影成像以及微血流成像功能
基本配置：
新生儿适用：高频线阵探头、心脏相控阵探头、凸阵探头各1支
7、无创呼吸机
用途：为新生儿、早产儿提供无创呼吸支持，治疗呼吸窘迫、呼吸暂停等病症，可实现无创正压通气、高流量氧疗，减少有创插管损伤。
基本参数：
氧浓度 21%~100% 连续可调，PEEP 1~15cmH₂O，吸气压力 2~30cmH₂O，流量 0.5~20L/min
支持 NCPAP/NIPPV/HFNC 模式。
支持氧浓度自动调节功能
支持呼吸暂停监测及唤醒通气功能
具备自动泄漏补偿功能
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]基本配置：呼吸机主机*1；空氧混合模块*1；加温湿化器*1；新生儿专用管路、鼻塞套件*1；内置呼吸监测模块*1； 
[bookmark: OLE_LINK6]8、新生儿振幅整合脑电图机
用途：新生儿床旁长时间脑功能监护，用于缺氧缺血性脑病、新生儿惊厥筛查，持续监测脑电活动，辅助评估脑损伤及预后。 
基本参数：
输入阻抗：≥1000MΩ
共模抑制比：≥130dB
采样率：所有通道同时工作时，每通道256,512,1024,2048,4096、8192、16384Hz可选
定量脑功能分析软件：具备25种以上的定量脑电分析功能
通道数大于32导
基本配置：脑电采集主机*1；脑电采集模块*1；新生儿专用电极片*1；；存储模块*1。
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用途：新生儿神经功能评估，检测周围神经、肌肉功能，开展听觉、视觉诱发电位检查，筛查神经通路损伤
基本参数：
≥4 通道同步采集，
24bit 模数转换，
灵敏度 0.05μV~30mV 分档可调，
支持 EMG/NCV/BAEP/VEP 检测项目。
基本配置：生物信号放大器*1；肌电采集电极*1；神经传导、诱发电位分析软件*1。
10、婴儿培养箱
用途：为早产儿、低体重、危重新生儿提供恒温恒湿的封闭养育环境，维持体温稳定，便于医护开展监护与护理操作。 
基本参数：
箱温控制范围 25℃~37℃，控温精度 ±0.1℃，湿度调节 30%~90% RH，
箱内噪声≤55dB，
具备箱温 / 肤温双伺服模式。
床面可档位式倾斜调节
基本配置：培养箱主机*1；配套附件*1 
11、经皮胆红素测定仪
用途：无创快速测定新生儿皮肤胆红素浓度，床旁筛查高胆红素血症，动态监测黄疸变化，减少采血带来的痛苦。
基本参数：
双波长光学检测，测量范围 0~32mg/dL（0~544μmol/L），测量误差≤±1.5mg/dL，支持 1~5次多点测量取平均值。
具备自动身份识别 
蓝牙联网上传
支持肤色补偿算法
基本配置：手持式测定主机*1；双波长光学探头*1；充电底座*1；配套附件*1；
12、新生儿黄疸治疗仪
用途：新生儿高胆红素血症蓝光光疗，通过特定波长蓝光分解胆红素，实现退黄治疗，落地式可移动，适配暖箱、开放婴儿床使用。 
基本参数：
LED 蓝光光源，主波长415nm±10nm，辐照度≥40μW/cm²・nm，
光照强度可调
LED 光源寿命≥50000 小时。
基本配置：LED 蓝光灯头*1；可升降落地支架*1；光照强度监测模块*1 
13、氧浓度监测仪
用途：实时监测婴儿培养箱、呼吸机、空氧混合管路内输出氧浓度，及时发现氧浓度异常，避免高氧 / 低氧对早产儿造成损伤。 
基本参数：氧浓度测量范围 0~100%，测量精度 ±2% FS，响应时间≤10s，可设置高低氧浓度阈值声光报警，电池续航≥8 小时。
基本配置：氧浓度传感探头*1；配套附件*1
14、无创脑氧监测仪
用途：可用于新生儿/儿童脑、肠系膜、肾、肌肉等局部组织血氧参数的无创监测。
技术参数：
1）具备监测局部组织血氧饱和度，可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡。
2）具备监测局部组织血红蛋白浓度指数，可从血容量角度反映局部组织的灌注情况。
3）具备监测局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量。
4）具备监测局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量。
5）具备监测局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量。
6）仪器通道数:4个，每个通道可同屏监测、显示5个局部组织生理参数的数值和趋势曲线。
7）局部组织血氧饱和度的测量显示范围：0～99.9%，分辨率：0.1%。
8）测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义编辑。
9）操作方式：同时满足触摸屏和快捷键方式。
配置：
1台主机、4个组织血氧探头、4根组织血氧探头连接电缆、1根电源线


