
一、学科一
1、中医综合诊断系统（预算24.5万元）
一、 设备用途
 一体化中医五维四诊采集分析设备，用于中医客观化信息采集、量化分析、体质辨识、慢病辨证及中医体检报告输出，支撑中医门诊、治未病、慢病健康管理工作，实现舌、面、掌、脉、问诊信息标准化采集，辅助医师开展辨证评估。
二、技术参数
1. 望诊模块：光源色温5000K～7000K，显色指数＞90；支持多部位智能识别，自动过滤干扰数据。
2. 脉诊模块：双采集端，双手寸关尺六部脉象同步采集；带泄压保护、脉象波形自动筛选；脉率检测范围40～200次/min。
3. 辨证与慢病：内置≥5种体质辨识版本；支持多病同步辨证；覆盖高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸、骨质疏松、类风湿关节炎等12类慢病管理；可输出中药、针灸、康养等多元处方。
4. 报告与隐私：电子报告支持多端查阅；自带患者隐私脱敏；自动生成中医体检、疾病风险预测报告，满足中医临床客观化诊疗。
 
2、低速冷冻离心机（预算3.3万元）
一、设备用途
1 用于实验室细胞、核酸、蛋白生物样本的分离制备，满足分子生物学实验样品离心处理需求。
二、参数
1. 最高转速≥18500r/min，最大相对离心力≥29300×g；控温范围：-20℃～+40℃。
2. 转子：配置角转子。
3. 程序：支持自定义升降速曲线，可存储≥100组实验程序，支持阶梯离心。
4. 安全与操作：转子自动识别，具备不平衡、超速、超温多重安全保护；≥7英寸触摸屏，
二、学科二
1、冷冻切片机（预算16.6万元）
一、 设备用途
    冷冻切片机用途是在不经过脱水、包埋等耗时处理的前提下，对新鲜/未固定组织快速冷冻并切出薄片，用于后续免疫组化或者免疫荧光染色分析。
二、技术参数
 1．切片厚度：0-100μm；设置范围：
当设定值为0μm ～20μm时，步进量为1μm
当设定值为 20μm ～50μm时，步进量为2μm
当设定值为 50μm ～100μm时，步进量为5μm
2. 回缩距离：0-200μm ，可设步进量5μm。
3. 冷台可同时冷冻20个组织，温度最低可达到-40℃；具有2个半导体快速制冷位点最低温度-55℃。
4. 超大彩色液晶触摸屏，任何参数和功能设定都可通过触摸显示屏进行设置和制定。
5. 具有自动休眠、除霜、消毒、烘烤化霜功能。

2、离心机（预算1.4万元）
一、设备用途
用于实验室细胞、核酸、蛋白生物样本的分离制备，满足分子生物学实验样品离心处理需求。
二、参数
[bookmark: OLE_LINK12]1. 最高转速≥5500r/min，最大相对离心力≥4800×g。
2. 转子：水平转子加适配器能离心5ml真空采血管。
[bookmark: OLE_LINK9]3. 程序：可存储99组程序。
4. 升档/降档：10档升速/10档降速。
[bookmark: OLE_LINK13]5. 显示方式：≥7英寸液晶触控屏，界面实时显示设定及运行参数。

3、普通冰箱（预算1万元）
一、设备用途
用于对温度敏感的生物样本、试剂及特殊物品进行长期稳定低温冷冻保存。
二、参数
1. 样式：立式 。
2. 有效容积: ≥600L 。
3.制冷循环：双循环。
4．制冷方式：风冷。
5．能效等级：一级能效。
6、门款式：十字门。
三、学科三
[bookmark: OLE_LINK1]1、专用0度及30度内窥镜冲洗鞘（预算3万元，1.5万 每支 * 2支）
2、自动锥颅电钻系统（预算1万元）
（1）设备用途
用于急诊手术快速床旁锥颅颅骨操作。
（2）参数
1.直径：φ9mm，转速≥1500rpm，切割量≥800mm³/s，三齿设计，自动定心，穿透颅骨后自停平稳无振动，钻透后留一小骨片，不伤硬脑膜。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。
2.直径：φ4mm、φ6mm，转速≥1500rpm，切割量≥800mm³/s。
[bookmark: OLE_LINK6]3、颈椎牵开系统（预算29万元）
（1）、设备用途
用于颈椎前路、后路等复杂脊柱外科手术中的软组织牵开与暴露。该设备属于高精度、高风险手术的核心辅助器械，其性能直接关系到手术安全、效率及患者预后。
（2）、参数
需满足颈椎前路、后路手术中，在长时间手术中保持恒定牵开力，无松动或滑脱风险。其叶片设计符合颈椎解剖曲度，具有多角度、多型号组合，可实现精准、无创的椎前软组织牵开。采用高品质医用不锈钢及特殊表面处理技术，具备优异的耐腐蚀性、抗疲劳性，且不干扰术中神经电生理监测。
四、学科四
电动助吸器（预算0.75万元）
一、设备用途：精准、定量地转移微量液体。
二、技术参数
1.吸液速度:25ml < 5s（6档）。
2.排液速度:电动（6档）/重力。
3.电池:可更换的18650锂电池,3.7V，2000mA。
4.电池使用时间:可间歇工作12小时以上。
5.充电时间:仅需4-5小时。
6.移液管种类:塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管。
7.过滤器:≤0.45μm疏水性滤膜。
8.重量:约208g。
体视显微镜（预算3万元）
一、设备用途：观察病理组织切片微观形态。
二、技术参数
1.光学系统：Greenough光学系统。
2.目镜：WF 10x/23，视度可调，可加分划板。
3.观察筒：仪器眼点高度为 370mm，45°双目观察筒，瞳距调节范围50mm-75mm。
4.变倍：连续变倍，变倍范围0.75x—5.0x；变倍比:1：6.7。
5.工作距离：110mm（标配）。
6.照明方式：反射光照明，变倍体集成式垂直LED 点光源，可变倍且高度可调，拥有可产生强阴影的斜照明和落射照明。
透射LED照明底座集成燕尾导轨立柱与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠，立柱集成上下光源独立控制开关。 
正置显微镜（预算5.4万元）
一、设备用途：观察病理组织切片微观形态。
二、技术参数
1、光学系统：色差校正光学系统，整机防霉，镜头为多层镀膜无铅玻璃镜片组成。
2、目镜：WFPL10X/22mm，视度补偿目镜。
3、观察头：铰链式，≥30°倾斜，瞳距调节范围为48-75mm。
4、无限远宽带镀膜平场物镜：
4X物镜，N.A.0.1,W.D 30.5mm，成像清晰圆直径≥17mm；
10X物镜，N.A.0.25,W.D 17.4mm，成像清晰圆直径≥17mm；
40X物镜，N.A.0.65,W.D 0.6mm，成像清晰圆直径≥18mm； 
100X(油）物镜，N.A.1.25,W.D 0.16mm，成像清晰圆直径≥18mm。
5、转换器：≥5孔多功能编码转换器，带LED指示器，开机自检，能够指示显微镜的各种工作及网络状态，终端自动识别镜头倍率。转换器编码记忆功能。
6、聚光镜：N.A.1.25，齿轮齿条升降结构且中心可调。
7、载物台：面积≥185×145mm，移动范围≥75×50mm；载物台X向为钢丝传动，Y向为齿轮齿条传动，片夹可装双片观察，应做到防油粘脱，表面石墨喷涂，耐磨抗化学腐蚀。X、Y向低位同轴调节手轮，左右手位可选择。
8、粗微调焦装置：调焦组内侧集成再定焦装置 ，调焦机构定点定位，实现样品快速聚焦成像观察。微调≤0.2mm/转；格值≤0.002mm，采用滑块膨胀式V型导轨。（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或官方网站截图或产品彩页加盖公章)
照明系统：智能调光手轮配合编码LED物镜转换器以及环形光强指示灯实现照明系统自动化，在不同物镜下记忆每种物镜的照明亮度，并通过环形光强指示灯来体现，采集软件自动识别当前物镜倍率。整机配备LED照明与卤素灯两种照明模块，依实验使用要求，可任意插拔切换。
冷冻切片机（预算25万元）
一、设备用途：制备病理冰冻组织切片，满足组织形态学观察。
二、技术参数
1、≥2个独立压缩机制冷，显示屏界面可显示2个压缩机状态。制冷量≥690W，制冷剂为R449A；室温条件下，从开机到达到工作温度（冷台-30℃、样本头-20℃、刀架-20℃）耗时≤1.5小时。
2、机芯结构设计：机芯外置于冷冻箱体外，冷冻箱体有效容积≥46L，保障高负荷作业灵活性。
3、进样方式：纯按键板操作的电机驱动样本头进样，样本头行程≥25mm时，具备显著提示。按键板区域配置小屏辅助显示，小屏尺寸≥1.4英寸,可显示切片值、修片值、可设置温度参数等。
4、冷冻位点：≥20个，其中半导体快速制冷位点≥2个，最低温度≦-60℃。
5、半导体制冷位点；单次制冷时间可设置≧1800秒。
6、水平行程范围：≥30㎜，垂直行程范围：≥62㎜。
7、自动除霜功能：可定时自动除霜功能，自动除霜深度≥2级可选。
8、冷冻切片机箱体蒸发器具备单独除霜功能，可在主界面快速开启。
9、工作箱体独立制冷位点≥4点，独立制冷位点温度精确可调，并在主界面显示。
10、样本头：具有单独制冷功能，温度范围-10℃～-50℃，精准可调，具有样品定位系统，样本目标定位X轴和Y轴通用8°。
11、刀架制冷温度：-15℃～-30℃，箱体制冷温度：-15℃～-30℃，冷冻台：温度范围-10℃～-42℃精准可调。休眠时-10℃～-15℃。
12、消毒功能：标配UV紫外消毒功能，可手动或自动开启，可设定自动消毒次数≧2次/天。
13、温度程序存储功能：预设温度程序≥3种，温度程序可设置点位≥3种。适配常规组织、甲状腺、脂肪组织等不同样本切片需求，程序名称可自定义编辑。
14、具有状态指示功能：指示灯颜色≥3种，用户管理≥2级用户管理，包括但不限于管理员账户和普通账户。
移液器（预算1.6万元）
一、设备用途：精准、定量地转移微量液体。
二、技术参数
1、整支可121℃高压灭菌。		
2、集成区域功能和垂直排列的4位数字显示，不需要在设定体积时读取刻度。	
3、千分之一分度微调，提供更高分辨力。			
4、数字型量程显示窗具有放大效果，量程设定清晰明了。	
5、具有颜色标识的数字显示框，颜色与其匹配吸头一致。	
6、挂钩内设有维准模块，能够不借助工具快速调节移液器精准度，也适用于使用特殊试剂（如挥发性试剂等）、特殊环境（如高海拔地区等）的针对性调节。
7、每一支移液器均提供标称量程100%，50%，10%三个点的校准报告。*8、下半支旋转拆卸，无需工具即可进行维护。

