
1、生物显微镜
（1）一、 设备用途
观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
 二、技术参数
1、光学系统：采用无限远色差校正光学系统，（齐焦距离45mm）；
2、放大倍数范围:40X～1000X；
3、观察筒：铰链式同轴三目观察头，瞳距调节48～76mm，屈光度独立可调；
4、平场大视野、高眼点目镜:≥ WF10X/22 mm； 
5、物镜：无限远长工作距离平场消色差物镜
PLAN4X/N.A0.11 ≥W.D32.1mm;
PLAN10X/N.A0.25 ≥W.D10.0mm; 
PLAN40X/N.A0.70 ≥W.D2.61mm（S）；
PLAN/100X N.A1.25 ≥W.D.0.25mm(S,O)；
6、物镜转换器：内倾式内定位≥五孔物镜转换器；
7、调焦机构：粗微调同轴调焦装置，粗动调焦范围≥30mm，微调每转0.1mm，微调最小格值0.001mm；粗调带松紧调节,并且带有调焦上限位装置；
8、载物台：钢丝传动横向X轴不突出钢丝传动载物台，避免传统平台带来的安全隐患，面积：≥182×140 mm，移动范围：≥80×52mm，游标刻度0.1mm,双片夹结构；带有调焦上限位装置，避免压碎载玻片；
9、聚光镜组:可升降，可摇出式消色差聚光镜, N.A. 0.9/0.13带倍率刻度可变光栏，中心可调；
10、柯拉照明系统：非球面照明12V／30W卤素灯或5W-LED冷光源照明（宽电压输入：100V-240V）亮度连续可调；
11、滤色片装置：配置蓝滤色片
12、整机采用人体工程学设计，金属结构，全机防霉处理；
13、售后服务：整机质保三年，终生免费维护；
三、配置要求：
显微镜主机  1台
三目观察筒  1套
10X目镜    2枚
15X目镜    2枚 
4X物镜      1枚
10X物镜     1枚
20X物镜     1枚
40X物镜     1枚
100X物镜    1枚
聚光镜      1个
电源线      1根
成像分析软件 1套
（2）一、设备用途
观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
二、技术参数
1、光学系统:采用无限远色差校正光学系统，确保优良的分辨率和清晰度；
2、放大倍数范围: 40X-1000X；
3、目镜 :10X大视野、高眼点平场目镜，≥Φ20mm，带锁定功能，避免拆卸； 
4、物镜 :无限远平场消色差减光自适应物镜：4X、10X，20x,  40X（S）工作距离≥2.8mm，100X（S.Oil） 
5、观察筒 : 蝶式双目观察筒，镜筒360°旋转，提高眼点44mm，30°倾斜，瞳距调节≥48～75mm；
6、物镜转换器 :内倾式内定位小倾角四孔/（五孔）转换器 ；
7、粗微调焦装置 :粗微同轴调焦，粗调行程≥26mm，微调每圈0.2mm，微调格值2μm，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置 ；
8、载物台: 无突出钢丝传动载物台，面积≥145 mm×140 mm ,移动范围76 mm×52 mm，双片夹结构 ；
8、聚光镜 :可升降式阿贝式聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏 ；
9、照明系统:亮度可调，3W-LED冷光源照明系统 ，一体化开关，亮度可调（低电压输入：5V-12V）确保使用安全，可使用充电宝、手提电脑、车载充电器、移动电源等外置电源为显微镜供电，方便野外及紧急情况使用，使用寿命≥3万小时；
10、拓展功能：可升级暗场装置、荧光装置、偏光装置、相差装置、图像采集系统、互动教学系统，编码转换器等功能；
11、仪器整体采用防霉处理，金属结构；
12、企业资质：为保证产品质量，生产企业已通过ISO9001认证、ISO14001认证、ISO13485认证、CE认证及RoHS认证、产品检验检测环境适应性检测报告，并提供证明文件；
三、配置要求：
显微镜主机  1台
双目观察筒  1套
10X目镜     2枚
4X物镜      1枚
10X物镜     1枚
40X物镜     1枚
100X物镜    1枚
聚光镜      1个
电源线      1根
  
2、离心机
一、设备用途
离心机广泛适用于科研、高等院校、企业、生物化学、生物制品、基因工程、临床医学、医疗机构、等生产科研单位；是进行样品分离、蛋白沉淀、细胞分离、细菌收集等常备仪器设备。

二、参数
1. 最高转速≥6000rpmr/min，最大相对离心力≥4300×g；转速精度	±10r/min
2.最大容量	≥4×100ml
3.转子：配置水平转子。
4.定时范围	1s～99h59min59s	
5.屏幕显示：LCD液晶大屏显示，自动计算转速/离心力RCF值，转速、离心力窗口独立显示无需切换。
6.外形尺寸：宽*纵深*高	≤ 360×262×320 (mm)
7. 程序：微机控制系统，变频电机直接驱动，内外双循环风冷系统，支持智能显示，程序存储≥40组，16档升/降速档位及自定义档，有效防止样品减速中紧急停车造成的二次重
8. 安全与操作：安全保护及故障自检功能：电子门锁，不平衡、超速、门盖打开等自动保护；
9.多级减震系统，高效过滤不平衡产生的震动，优质钢材机身结构，加厚保护内套，不锈钢离心腔，三层防护。
三、配置要求
水平转子：16*15ml一套
3、血细胞计数器
一、设备用途
用于统计血液或细胞悬液中红细胞、白细胞、血小板等细胞数量，用于临床血常规检测与实验室细胞计数。
二、技术参数
1、采用单片微处理机，电路设计合理、结构简单。
2、共36个键，分上、下两档输入、输出，有专门符号表示。
3、显示部分由12只LED显示块组成，显示各种细胞的代号、个数及总数。
4、各功能状态由11只发光二极管表示。
5、细胞计数范围1～9999个，计算精确度为十万分之一（计算器功能）。
6、计数和倒计数工作时会发出不同频率响声，到预定数值时会发出信号。
7、本仪器连续工作时间不少于16小时。
8、电源：交流220V±10%，频率50Hz±1%，工作电压：直流9V/500mA,输入功率：10VA，安全分类Ⅱ类。
9、正常工作条件：温度5℃～40℃，相对湿度≤80℃（40℃时），大气压力86kPa～106kPa，周围无腐蚀性气体及剧烈振动。
10、整机重量：0.6kg，整机体积：220mm×166mm×47mm。
三、配置要求
主机一台
4、流式细胞仪
1.激光光源：不少于双激光，488nm蓝色激光器，640nm红色激光器。
2.液流系统：采用非毛细管等流体动力学聚焦技术。
3.液流动力系统：双蠕动泵驱动系统。
4.荧光检测通道：FL1：533/30nm；FL2：585/40nm；FL3：＞670nm；FL4：675/25nm；
5.激光器和光路出厂前已经通过调校和设置并进行了锁定，无需调节检测器电压，即使搬运也无需调整光路，系统使用更加便捷。
6.数据数字采集：不用调电压即可实现一个图上≥7.2个数量级的数据动态范围同时显示。信号处理系统：24-bit，并且具有至少1600万道的数值化数据解析度。
7.样本分析速度不低于10,000事件/秒。
8.荧光检测器类型：PMT或光栅。非APD类二极管。
9.荧光分辨率：＜3% CV； 
10.荧光线性：2±0.05% (CEN)；
11.荧光检测灵敏度(MESF)： FITC≤75；PE ≤ 50；
12.散射光分辨率：可成功分辩人外周血中的粒、单、淋细胞；
13.单个样本事件收集数：≥100万事件/孔。
14.细胞流速调节模式：低速、中速、快速、用户自定义，共4种速度模式
15.推荐鞘液：经0.2um过滤器过滤的纯水，无需专门鞘液。
16.光路调校：固定免调校光路设计。
17.管路自动清洗功能：具有，维护方便。
18.需要具有灵活多样的上样管类型：能用12*75mm、5ml、2ml、1.5ml、0.5ml、PCR管等至少6种实验室常见类型管，可选择加配全自动进样配件，包括：48孔板、96孔板、96孔深孔板、内含不少于12×75mm管的24管架。
19.绝对计数：无需用计数微球即可实现。
20.上样方式：连续流上样。
21.样本流直径：5-40um数值可调。
22.需要一次实验可同时完成GFP和YFP荧光蛋白检测。
23.CBA检测功能：具有。
24.上样方式：负压。
25.软件：开放设计。
26.液流气泡排除检测模块能力：具有。
27.具有自动补偿功能；
28.样本类型：细胞、纳米微粒、微生物等类细胞结构物。
29.需要具有可升级性：具备可提供选择的激光通道转换模块：可以488nm检测4色或者488nm检测3色+640nm检测1色或者488nm检测2色+640nm检测2色。
30.软件系统：
30.1软件程序：功能完全开放,无密码狗限制。
30.2软件架构设计：分门别类设计，直观。使用户可以快速的进行样本收集、分析以及统计功能的全过程。
30.3数据分析也可以通过第三方的分析软件实现，例如：FCS Express软件等。
30.4自由缩放功能：具有，可以突出任何特定坐标范围内的群体，以便更为精确地识别和圈定分析目标。
30.5分析方法：多种，包括矩形圈门、多边形圈门、十字象限分析法、水平和垂直方向线性门等，方法灵活，满足不同实验需要。
5、手术器械
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	椎板咬骨钳
	把
	13

	2
	椎板咬骨钳
	把
	18

	3
	椎板咬骨钳
	把
	4

	4
	鼻组织剪
	把
	6

	5
	显微镊
	把
	8

	6
	显微镊
	把
	8

	7
	显微剪
	把
	4

	8
	上颌窦探针
	把
	3

	9
	髓核钳
	把
	5

	10
	髓核钳
	把
	2

	11
	显微持针钳
	把
	4

	12
	吸引管
	把
	12

	13
	吸引管
	把
	16

	14
	持针钳
	把
	8

	15
	持针钳
	把
	8

	16
	显微剪
	把
	1

	17
	显微镊
	把
	1

	18
	显微剪
	把
	2

	19
	显微剪
	把
	2


6、超声
适用于一体化颅内血管、颈部血管及外周血管功能与结构的临床超声诊断评估；
1、支持1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头，至少具备四个及以上有效探头接口；
TCD部分
1、FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048；
2、速度量程：使用1.6MHz探头50mm深度时,单向最大速度量程能达到750cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上（提供证明资料）；
3、检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、a、HR、SBI、HITS、TI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数；
4、H-Veri双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存；
5、LP标识法：标识当前信号噪声处理状态；（提供证明资料）
6、高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能；
7、精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响；（提供证明资料）
8、长程监护系统：全程多参数记录曲线、9导模拟输入信号+10导脑血流参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告；（提供证明资料）
9、支持自动计算基于TCD的无创ICP数值；
10、动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储；
11、数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等，助力教学演示；
12、快照存储/编辑功能：
    12.1、支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析，
    12.2、可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式，
    12.3、快照频谱可以手动插入中/英文标识；
    12.4、快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子；
    12.5、支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能；
13、具有血管超声一体化报告功能，无需第三方工具剪辑，可直接在TCD软件中一键生成含TCD与彩超部分的一体化检查报告；（提供注册检验报告）
14、具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息；
