  - 经颅直流电刺激系统

用途：用于对脑部进行无创电刺激及神经调控、脑科学领域相关研究。

技术参数：

1.支持多种刺激模式包括：经颅交流电（tACS）刺激、经颅直流（tDCS）电刺激。

2.直流刺激（tDCS）及交流刺激（tACS）的输出电流≥2ma，连续可调。

3.经颅电刺激通道数≥24通道，支持最高4*1通道的HD-tDCS或HD-tACS聚焦刺激。

4.具备多种伪刺激功能，包含单侧、双侧伪刺激功能，支持预刺激功能。

5.刺激前阻抗检测功能：检测精度≤10%；刺激中实时显示每个电极阻抗检测功能：检测精度≤10%。

6.可定制的电极配置，包括海绵电极、盘状电极、TI刺激电极、动物刺激电极等。

7.具备触发接口，具备USB通讯接口；可实现基于脑电信号的闭环实时调控；支持python/matlab sdk，可通过自定义编程控制参数。

8.主机尺寸不超过440×320×190mm，可选配台车，便于在床旁等狭窄环境使用。

9.支持经颅时间干涉（TI）刺激、间歇性thetaburst（θ波爆发）刺激等模式，支持可编程刺激范式。

10.支持多种波形：支持包括TI（时间干涉脑深部电刺激）下的正弦波、三角波、双向脉冲波在内的波形设定。

11.具备多种爆发刺激功能，包括cTIBS（连续TI Burst刺激模式）和iTIBS（间歇TI Burst刺激模式）。

12.提供针对经颅时间干涉刺激的个性化人脑模型正向、逆向算法，电场计算头模型建模时长≤30分钟；正向、逆向计算时长≤5分钟。

13.主机具备屏蔽处理，可配合核磁兼容连接线，实现在磁共振下进行刺激调控，支持电刺激调控和核磁扫描的无间隙同步。

配置：

1.刺激器主机 1台

2.电极适配器连接线 1条

3.主机电池 1套

4.电极线 4条

5.电极帽 2套

  - 神经刺激器

用途：适用于辅助治疗多种功能性神经疾病，例如慢性疼痛、运动障碍以及部分药物难治性癫痫。

技术参数：

1.频率：0Hz~15Hz

2.脉冲持续时间：100ms±10ms

3.单个脉冲宽度：2ms±0.4ms

4.脉冲重复频率：250Hz±50Hz

5.输出波形幅度值：1.8V±0.2V(500Ω)

6.波形为非对称长方波

7.内置锂电池电压：3.7~4.2v

8.刺激时间选择≥15分钟/次；

9.无直流分量正常

10.工作条件：a)环境温度：5℃~40℃，B)相对湿度：≤80，C)大气压：86kPa~106kPa

配置：

1.电刺激器1台

2.连接线1根

3.贴片1组

  - 耳迷走神经刺激器

用途：适用于睡眠障碍、乏力、食欲减退的辅助治疗。

技术参数：

1、电源要求：内部可充电锂电池供电，电池容量 ≥600mAh，额定电压3.4-4.2V

2、显示屏：≥2.4 寸，分辨率≥240x320

3、产品安全类型：BF型应用部分

4、刺激器不少于三种输出模式：A 模式、B 模式和自定义模式

4.1、A模式输出参数及可编程范围：脉冲幅度：在0级至设定等级间随机变换；脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：在 1-120 范围内随机变换；

4.2、B模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：200，误差±10%；脉冲频率（Hz）：20Hz 运行 7s、4Hz 运行 3s，两者交替,误差±25%

4.3、自定义模式输出参数及可编程范围：脉冲宽度（μs）：100-2000，误差±10%；脉冲频率（Hz）：范围 1-120, 误差±10%；脉冲开启时间（s）：范围 10-200, 误差±10%；脉冲关闭时间（s）：范围10-200, 误差±10%。

5、刺激时长：时长范围 0min-480min,误差±10%。

6、刺激器输出幅度：幅度为0～60级，以每级不大于1V断续调节，最大输出电压强度25 ±5V(500Ω负载)

7、电极导线长度：1300mm±15%，电极导线两个金属触点宽2.9mm±5%,直径 4.5mm± 5%

8、电极阻抗：4欧姆±10%

9、电极最大允许输出限制：电极最大允许输出电压不超过110V

10、适应症范围：睡眠障碍，配合药物做糖尿病的辅助治疗。

11、刺激位置：耳甲艇

配置：

1、刺激器主机     x 1

2、耳部刺激电极导线   x 1

  - 全科技能实训设备

用途：用于全科常见慢病、颅脑疾病患者的步态识别、步态评估、康复训练与技能实训前后效果评估，可开展步态数据采集、运动认知评估及康复效果分析。

技术参数：

- 产品（包括硬件和软件）需具备医疗器械注册证；

- 产品注册证的适用范围涵盖对患者的平衡能力进行测试；

- 设备整体占地面积≤1平米；

- 可进行步态评估，能计算得出站立相、摆动相、双支撑相、步速、左右脚步频、步宽、左右脚步幅、左右脚步高等10种以上步态平衡指标，其中核心指标站立相、摆动相、步频、步速、步幅、步宽、步高的测量误差≤5%。

- 采用三维运动全身捕捉技术，可捕捉采集躯干、四肢等全身至少20个关键部位节点的运动数据。

- 测试采用无标记点技术，患者自然状态下即可完成检测，无需穿脱检测设备或传感器，提供评估过程图片作为证明材料。

- 可采集记录人体运动轨迹，并生成运动轨迹图，提供产品生成的评估报告作为证明材料。

- 支持患者数据管理，包括录入、修改、删除等；

- 测试完成后，可自动生成评估报告，并可一键打印纸质报告；

- 支持评估结果与历史评估数据进行直观的对比展示；

- 评估结果中有正常参考范围值作对比，且正常参考范围值需经过临床验证；

- 测试过程数据和评估结果数据永久保存，支持测试过程数据和评估结果数据一键导出；

配置：

- 平衡测试主机  1台

- 台车      1套

- 操作屏    1套

- 传感器    1套

- 步态平衡测试分析软件 1套

  - 全身情景互动康复训练与评估系统

用途：具备稳定的脑电信号采集、分析功能，可用于患者神经功能评估、康复指导及临床科研，适配科室康复诊疗场景。

技术参数：

1.产品（包括硬件和软件）需具备医疗器械注册证；

2.放大器通道数：≥32导，EEG通道32个，肌电、心电、眼电通道可自由编辑定义任意通道；放大器模块化级联设计，可升级为128导及更高导高频脑电图仪。

3.幅频特性：0.01Hz～3000Hz，偏差不超过+5%～-30%。

4.噪声电平：≤1.1μVp-p。

5.共模抑制比：≥110dB。

6.采样率：256Hz-16384Hz可选，单通道最高采样率可达16384Hz。

7.输入范围: ±300mV。

8.闪光刺激器：LED光源,闪光频率强度可自由设置，可自定义100套以上刺激参数。

9.在线实时阻抗测试，采集信号和头皮接触阻抗监测同时进行，操作者可实时掌握整体系统运行状况，在长程记录过程中，可对电极解除异常进行报警，方便长程监测。

10.病例管理：可建立、保存、删除、修改、查询病例信息，并可对病例信息进行人为分类和备注。

11.导连切换:可自由编排任意导联，心电、肌电可以随意增加，远程导联与本地导联可自由切换。

12.便携可外出采集。用于开展多模态联合研究，开展多模态神经科学实验。

13.功率谱和地形图：通过数据选段，可计算生成各个通道的功率谱图。同时可生成脑电地形图形，地形图的频段和名称可自由定义。

14.可升级经颅磁刺激同步脑电联用功能。

配置：

1、脑电采集主机一套

2、数字脑电放大器：1 台

3、闪光刺激系统组件：1 套

4、视频摄像装置：1 套

5、数据采集分析系统：1 套

  - 神经导航系统

用途：精准采集患者认知、情感、记忆、注意力等关键神经心理指标，为全科神经系统疾病筛查、认知功能评估、康复随访提供客观依据。

技术参数：

- 产品获批医疗器械注册证，医疗器械注册证的适用范围包含精神分裂症和阿尔茨海默病(Alzheimer's disease，AD)的早期筛选和辅助诊断；

- 产品可记录患者的眼球活动轨迹和瞳孔大小变化，须以产品注册证的适用范围为准；

- 眼动主机配置微型近眼采集模组，支持封闭式近眼采集；

- 眼动采集模组的信号采样率不小于120Hz；

- 双眼瞳孔抖晃率≤±0.1mm/15秒；

- 单眼瞳孔抖晃率≤±0.03°（视角）/15秒

- 支持双眼瞳孔直径测量，瞳孔直径测量误差≤4%；

- 系统包含探索性眼动测试、平滑追踪测试等注视类的测试引导，对于注视的引导可以自定义测试时长、角度、速度、方向、模式等指标。

- 系统包含朝向扫视测试、反扫视测试、预测扫视测试等扫视类的测试引导，对于扫视的引导可以自定义测试次数、角度、间隔时间、方向等指标。

- 系统可以处理呈现注视类引导项的平面注视点轨迹，并呈现正确率、启动时长、偏移量在内的至少6种注视关键指标。

- 系统可以处理呈现扫视类测试的平面注视点轨迹，并呈现正确率、潜伏期、眼动速度等至少10种扫视关键指标。

- 系统提供测试过程中的数据质控、测试反馈等辅助功能

- 系统支持眼动引导过程中眼球原始图像的采集、查看，并支持眼球图像的回放；

配置：

1.眼动检测仪主机   1台

2.医生工作控制器    1套

3.眼动检测软件  1套

  - 倒置荧光显微镜

用途：可对样本进行明场，相差，荧光观察，用于研究工作。可用于细胞学、组织学、肿瘤、代谢、发育、神经、植物学方面的研究。另外，高度可拓展性方便用户在其基础上搭建高端成像模态，和特殊光学应用器件。

技术参数：

- 物镜转盘：不少于6孔位物镜转盘，支持DIC滑块附件，带有自动球差校正机构。

- 电动调焦机构：总行程≥10.5mm，调节步进为≥10nm，最大调节速度为≥3mm/秒。

- 内置中间变倍器：编码型3位中间变倍，提供1X, 1.6X以及2X倍率选择。

- 光口和电动光路切换：提供后光口、左光口、右光口以及观察筒光口。

- 最大视野数：左、右光口FN≥26.5；观察筒光口FN≥22; 可更换器件层右口FN≥18。

- 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为国际标准≥45mm。

- 载物台：右侧控制手动载物台，带有位置锁定功能。

- 透射光照明：高亮度LED光源，照明支柱支持最大30°倾角，配备减震机构。视场光阑大小可调。配备4滤色片孔位。聚光镜对焦总行程≥88mm，带有对焦限位功能。

- 聚光镜：电动长工作距离聚光镜：WD. ≥27mm，NA. ≥0.55，电动转换不少于7孔位。  相差部件：配备全倍率相差环板

- 荧光照明：

10.1 L型荧光照明器，配备可切换视场光、推拉光闸和ND孔位。

10.2荧光激发块转盘：配备8孔位滤色块转盘，内置光闸、防水结构。

10.3荧光激发块：通过更换配件，最大支持FN26.5成像视野，提供BP340-390nmBP460-495nmBP530-550nm，BP630-660荧光成像通道。

10.4荧光光源：高亮度LED荧光光源，光源寿命≥25,000小时。可通过软件控制光强，步进精度为1%。使用光导管连接光源和显微镜机架，以隔绝震动和热量对显微成像的影响。

- 电动控制：通过手控面板操作：支持物镜选择、透射光光源亮度调整、光路切换、Z轴调整、光闸开闭，以及自定义按钮。

配置：

1.显微镜主机                           1套

2落射明场照明系统                     1套

3物镜1.25X、4X、10X、20X、40X       各一个

4荧光照明系统                         1套

  - 酶标仪

用途：开展细胞学、蛋白质组学、分子生物学相关实验检测，对血清、血浆等临床样本里的激素、肿瘤标志物、炎症因子、病毒抗体等生物标志物进行定量与定性分析，助力疾病诊断与科研。

技术参数：

1.操作系统：支持触控操作或外接设备进行控制

2.可支持6、12、24、48、96、384孔微孔板及uNano微量板检测

3.进行吸收光、荧光检测

4.测量模式包括终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描，其中孔扫描功能单孔可测点≥900个

5.检测器≥2种，包括PD及PMT

6.自动切换荧光滤光片轮，最多可装配8组激发和发射滤光片对，可同时进行8组荧光通道检测（标配≥3组），（485/530nm、523/564nm、624/692nm）

7.吸收光波长范围190-1000nm，≤1nm步进

8.仪器分辨率≤0.0001OD

9.吸收光重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV < 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs]

10.吸收光线性范围，在[0.0 - 3.0Abs]，R2≥ 0.999

11.荧光光源：氙灯

12.荧光检出限≤1pM（优化条件）；

13.荧光线性动态范围≥6logs

14.振动模式包括线性、环形、双环形，3种速度调节下还可自由选择rpm值

15.孵育温度：RT+4℃ 至 45℃，温度均匀性为±0.5℃ @ 37℃

配置：

1.酶标仪主机           1台

2.滤光片               1套

3.分析软件             1套

4.微量检测板           1套

  - 四板转移电泳槽

用途：WB蛋白转印设备，可一次性完成四块凝胶的蛋白转膜，把凝胶上分离后的蛋白转移至NC/PVDF膜上，为后续免疫印迹实验做准备。

技术参数：

1、湿式转移方式，同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的转移

2、转移面积：≥ 10 × 7.5 cm

3、缓冲液体积：≥400 ml

4、电极间距离：≤4 cm

5、颜色标记的转移三明治夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向

6、模块化：可换置电泳等模块，换置后可组成四块胶电泳系统

配置：

1. 主机：1台

2. 转印框：1个

3. 转印夹：4个

4. 制冷模块：2个

  - 两板转移电泳槽

用途：Western blot转膜使用，单次可转移两块蛋白胶；样本量少的时候做蛋白转印。

技术参数：

1、湿式转移方式，同一槽内可同时进行2块凝胶的转移

2、转移面积：≥ 10 x 7.5 cm

3、缓冲液体积：≥400 ml

4、电极间距离：≤4 cm

5、颜色标记的转移三明治夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向

6、模块化：可换置电泳等模块，换置后可组成四块胶电泳系统

配置：

整套产品包含以下所有

1. 转印框：1个

2. 转印夹：2个

3. 制冷模块：2个

4. 电泳板支架：1个

5. 离心管架：1个

  - 电泳仪电源

用途：电泳系统配套供电主机，为垂直、水平电泳、转膜电泳提供稳定可调电压、电流输出，保障电泳分离顺利进行。

技术参数：

1、电压：10-600 V（1V连续可调）

2、电流：0.01-1.2 A（0.01 A 连续可调）

3、功率：≤500 W (最大)

4、输出类型：恒压、恒流

5、定时器：1 min-999 min

6、显示：发光二极管

7、断电后自动恢复：有

8、安全性能：空载监测；荷载突变监测；地面漏电保护；过载/短路监测；过压保护

9、操作条件：0-40℃；0-95%

10、输出插孔：≥4对并联

11、可同时加载≥4个电泳槽，同时跑16块胶

配置：

通用电泳仪电源 1台

  - 高速冷冻离心机

用途：低温环境下实现高速离心，对生物样品进行固液分离；用于蛋白沉淀、核酸提取、细胞沉淀收集，避免样品受热失活。

技术参数：

1、多点触控液晶屏，可带手套直接操作

2、提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态。

3、计时方式：启动计时和到转速计时可选。

4、快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

5、采用316不锈钢内胆，抗腐蚀

6、最高转速≥18500rpm

7、最大相对离心力≥20000 x g

8、转速精度：±10rpm

9、最大容量≥400ml

10、定时范围:1秒－99小时59分59秒。

11、温度范围：-20～40℃

12、温度精度：±1℃

13、噪音：≤65 dB

14、电源:AC220V，50 Hz

15、功率≤1200W

配置清单：

1. 主机：1台

2. 保险丝：5个

  - 超声破碎仪

用途：通过超声波震荡裂解细菌、动物细胞，破碎细胞壁/细胞膜，释放胞内的蛋白、核酸，多用于蛋白样品制备。

技术参数：

1.超声额定功率≥650W，1%–100% 连续可调，调节精度 1%

2.工作频率：20～22kHz，标准生物破碎专用超声频率

3.时间控制精度：超声、间歇计时最小单位 0.1s

4.标配变幅杆：适配 5–100mL 样品

5.样品处理范围：搭配不同探头可处理 100μL～250mL 体系

6.整机结构：集成一体式，含隔音箱、升降台、超声主机三合一

7.安全防护：过流过载、探头超温、超时停机三重报警保护

配置清单：

1. 超声破碎仪控制主机：1件

2. 钛合金变幅杆探头：1支

3. 隔音箱：1件

4. 升降样品台：1套

  - 冰箱

用途：普通低温储存，存放常规试剂、部分血清样品，短期保存实验耗材与溶液。

技术参数：

1、总容积：≥400L

2、冷冻室容积：140L

3、能效等级：1级能效

4、制冷方式：风冷无霜

5、冷冻能力：≥5.0kg/12h

6、冷藏室容积：≥260L

7、噪音：≤40dB(A)

8、变频类型：变频

9、散热方式：底部散热

配置清单：

1. 冰箱整机：1台

2. 分层可调搁板：1组

3. 保鲜抽屉：1套

  - 移液器

用途：精准定量吸取微量液体，转移试剂、样品；核酸、蛋白实验里移取反应体系液体，是分子基础实验工具。

技术参数：

1. 规格量程(μL)：0.1-2.5、0.5-10、2-20、10-100、20-200、100-1000

2. 设备类型：手动单道可调式移液器

3. 消毒方式：整支可高压灭菌（整支消毒）

4. 适用：分子、蛋白实验室液体微量移取，试剂、样品定量加样

5. 性能：容量可调，数字视窗读数，适配对应规格吸头，移取微量液体，重复性精度满足常规科研实验要求

配置清单：

1. 全量程可调移液器套装：1套

  - 正压过滤器

用途：对缓冲液、培养基等水溶液进行过滤除菌；去除溶液里面杂质以及微生物，配置无菌实验溶液。

技术参数：

1. 料桶容积：≤1L

2. 过滤精度：0.22μm、0.45μm、0.8μm、1μm、3μm、5μm、10μm

3. 主体材质：304不锈钢

4. 工作压力：常规0.1–0.3MPa，最高耐受0.6MPa

5. 适配气源：压缩空气、氮气，接口配密封垫圈

6. 适用滤膜：常规匹配Φ100mm、可选PES/PVDF/PTFE材质

7. 装液要求：最大装载量不超过料桶容积80%

8. 灭菌条件：支持121℃湿热灭菌20min

配置清单：

1. 正压过滤机主机筒体：1件

2. 压力表：1件

3. 滤膜支撑板：1套

4. 滤膜纸：0.45um、1um若干

  - 冷冻切片机

用途：将经过冷冻固定的生物组织快速切成薄片；用于免疫荧光、病理切片制片，无需石蜡包埋，适合新鲜组织制片。

技术参数：

1.切片厚度：0.5-100um

2.切片厚度设置：0.5-100um

3.修片厚度1-800μm

4.修片厚度设置：1-800um

10.消毒功能：UV紫外线消毒，支持手动快速开启，也可以设置定时自动消毒；

11.除霜功能：对冷箱、冷台除霜，支持手动除霜和自动除霜；

12.休眠功能：具有自动休眠功能，休眠结束自动进入制冷模式；

配置清单：

1. 冷冻切片机主机：1台

2. 样本托：5个

3. 冷锤：1个

4. 摇轮安装螺丝：1套

5. 刀座：1个

6. 刀架：1个

7. 脚踏底板：1套

8. 低温润滑脂：1个

9. 玻璃防卷板：1套

  - 分析天平

用途：高精度称量固体化学试剂，配制实验缓冲液、培养基时精密称重固体药品，保证试剂浓度准确。

技术参数：

1.最大称量≥320g，分度值：0.1mg。

2.采用电磁力平衡传感器，自带动态温度补偿功能。

3配置五面全透明玻璃防风罩，标配 Φ90mm 不锈钢秤盘。

4.稳定时间≤3s，带背光 LCD 大屏显示，支持全量程去皮。

5.自带通讯接口，可连接电脑、打印机数据导出。

6适配 110~240V 宽电压供电

配置清单：

1. 分析天平主机：1台

2. 防风玻璃罩：1套

3. 称量盘：1件

4. 内置校准砝码组件：1套

  - 水平摇床

用途：提供平稳低速振荡；用于Western-blot洗膜、抗体孵育，染色脱色，也可用于样品温和混匀。

技术参数：

1.振荡方式：往复式（振幅 26 mm）

2.转速范围：50～280 r/min（起动可调）

3.温控范围：室温 + 5 ℃～100 ℃

4.温控精度：±0.1 ℃（恒温），温度均匀性≤±0.5 ℃

5.定时范围：0～999 min（或常开）

6.加热功率≥1200 W

7.电源：AC 220 V，50 Hz

8.装瓶量（标配弹簧夹具）：250 ml × 12 或 500 ml × 7 或 1000 ml × 4

9.控制显示：微电脑 PID 控温与调速，LED 双显（温度 / 转速 / 时间）

10.材质配置：水箱 / 振荡盘为 304 不锈钢，耐腐蚀易清洁

11.安全防护：超温、传感器断路 / 短路保护，运行稳定

12.夹具配置：万用弹簧夹具，适配不同规格烧瓶 / 试管

配置清单：

1. 水平摇床主机：1台

2. 万能弹簧夹具：1组

  - 冷藏箱

用途：恒温可控冷藏保存生物样品、抗体、酶类等对温度敏感试剂，维持恒定低温，防止生物试剂失活变质。

技术参数：

1.样式：立式。

2.容积：≥310L。

3.制冷方式：风冷。

4.箱内温度：2℃～8℃。

5.门体：1扇双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜。

6.网架：4层，数量4个，可调高度，浸塑材质，带标识条。

7.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚。

8.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示；精准的电子温度控制及显示，精度0.1℃。

9.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警；具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

配置清单：

1. 冷藏箱主机：1台

2. 多层储物网架：1组

  - 化学发光凝胶成像仪

用途：对核酸电泳胶、WB化学发光结果采集图像；完成蛋白免疫印迹、核酸电泳条带拍照、定性半定量分析实验结果。

技术参数：

1、全密闭抗干扰暗箱，具备开门自动紫外保护功能，有效规避杂光干扰，支持微弱信号长时间曝光成像。

2、搭载进口低照度制冷CCD芯片，成像灵敏度高、背景噪声低，适配各类弱光样本检测。

3、CCD芯片感光面积充足，成像视野广、信噪比优异。

4、相机制冷温度可达-25℃，软件实时显示工作温度，保障设备长时间稳定成像。

配置：

1. 主机暗箱：1台

2.电动滤镜轮：1个

3. 紫外透照台：1个

4. 白光样品盘：1个

5. 样品托盘：1个

6. 紫外防划板：1个